## 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：理工大楼308实验室设备采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联 系 人：阮老师、程老师、姜老师

联系方式：0596-6288886、0596-6288524、0596-6289856

邮箱：yiting@xujc.com、jfcheng@xujc.com、jiangwei@xujc.com

传真：0596—6288224

- 基本要求和数量

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 保修期 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动试样切割机 | 恒宇 | HYQ-2 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 金相抛光机 | 上海金相 | PG-1B | 4台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 金相预磨机 | 上海金相 | YM-1B | 4台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 金相显微镜 | 舜宇 | IE500M | 2台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 金相制样操作台 | 恒宇 | HYJX-1 | 2套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防静电工作台 | 思美琪 | 80*80*75cm | 2台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 化学试剂柜 | 柘钦实业 | 12加仑 pp双控锁 59*46*89cm | 1台 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币：元 |

报价单位联系人：                          联系电话：

2.设备具体参数：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细的技术参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动试样切割机 | 恒宇 HYQ-2 | 主轴转速（r/min)：≥2800； 切割片规格（mm)：ø250×2×32； 最大切割能力（mm)：≥ø30； 电动机功率（KW)：1.1 外形尺寸（mm)：650×450×400； 重量（Kg)：≥60。 |
| 2 | 金相抛光机 | 上海金相PG-1B | 研磨盘直径：≥ø200mm； 研磨盘转速：1400转/分（大赛定制转速）； 电动机：220V,50Hz； 重量：≥22kg； 外形尺寸：（宽＊深＊高）400*520*260mm； |
| 3 | 金相预磨机 | 上海金相YM-1B | 研磨盘直径：≥ø200mm； 研磨盘转速：700转/分（大赛定制转速）; 电动机：220V,50Hz； 重量：≥30kg； 外形尺寸：（宽＊深＊高）380*640*260mm； |
| 4 | 金相显微镜 | 舜宇 IE500M | 无覆盖色差校正光学系统； 放大倍数：50X-500X； 目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X，视场数≥20mm，其中一支目镜带尺，目镜放大率准确度≤士1%； 观察筒：铰链式三目，45°倾斜，固定式分光比8:2，瞳距可调节，瞳距调节范围47-75mm。左右两系统放大率差≤±0.5%。双目系统左右市场中心偏差上下≤ O.05mm；左右外侧≤0.08；左右内侧≤0.05mm； 转换器：内定位5孔物镜转换器； 物镜：平场消色差长工作距金相物镜，物镜放大率准确度≤±1%； LMPlan5X/NA≥0.13/WD≥15.5mm；成像清晰圆直径≥18mm LMPlan10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm；成像清晰圆直径≥18mm LMPlan20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm；成像清晰圆直径≥17.5mm LMPlan50X/NA≥0.60/WD≥5.1mm ；成像清晰圆直径≥17.5mm 调焦机构：调节时转换器上下为之移动，而载物台高度不变（避免出现水平度的误差），粗微调同轴；粗动每转行程≥38mm,微调精度≤0.002mm;带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩； 载物台：三层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节；平台面积≥180mmX155mm，移动范围：≥76mmX40mm；移动精度：0.1mm ；样品压片，可拆下；水滴型金属载物台板金属载物台板,中心孔直径≤12mm，带旋转旋转手柄，便于360°旋转； 照明系统：落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑，100V-240V宽电压输入；≥5W暖色 LD 光源照明，预定中心，亮度连续可调；后置式灯室；蓝色滤色片； 偏光附件：起偏镜插板； |
| 5 | 金相制样操作台 | 恒宇HYJX-1 | 一、抛光水池操作台（1.84米，2工位，包含2个抛光机放置位置和1个腐蚀台） 四周钢架结构，高低台设计； 高台（腐蚀台）尺寸高85cm*宽75cm*100cm； 低台（抛光台）尺寸：2个*（高69cm*宽75cm*42cm）； 4低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，厚实心理化板台面≥12.7mm，四周加厚≥25.4mm,腐蚀台面采用≥12.7mm厚纤思板，耐酸碱、防腐蚀； 5．台面上开有上水孔。钢架为60*40*1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂； 6．柜体为灰色三聚氰胺板≥18mm厚，台面需开一个水池用方孔； 7．台面三面围边（防水），柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内； 8. PP 水槽：尺寸≥550*450*300mm；实验室专用 PP 高分子材料加深加厚水槽，台下盆式安装，耐酸碱防腐蚀，带过滤网； 二、磨样操作台（1.84米，2工位，包含2个手工台和2个机磨台） 采用四周钢架结构，高低台设计； 高台（手工台）尺寸高85cm*宽75cm*49cm； 低台（机磨台）尺寸高69cm*宽75cm*43cm； 低台后面留有设备管路安装孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，全封闭设计，厚实心理化板台面≥12.7mm，四周加厚≥25.4mm,耐酸碱、防腐蚀； 5．右侧台面上铺一层10mm钢化玻璃； 6．钢架≥60*40*1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂； 7．台面开上下水圆孔2个，柜体≥18mm厚灰色三聚氰胺板； 8．三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手，柜体采用独特的内镶嵌式，固定在框架内； 9．钢玻试剂架：采用3根立柱，表面环氧树脂喷涂，每根立柱上含1个插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间5mm有机玻璃隔板； 10．安装施工：包含上下水管，供排水、电路安装等。给水管路采用 PP - R 材质，暗藏于操作台检修通道内，每个工位配置角阀，每个工位配置排水口，都安装在指定位检修位，用于接驳预磨机和抛光机。电路采用4平方线，配有地线，管套保护； |
| 6 | 防静电工作台 | 思美琪 80*80*75cm | 表面贴复合贴皮，黑色封边； 具有防静电、结实、平稳、牢固； 脚架为40*40*1.2方钢； 结构为拆卸结构； 材料经过磷化和打砂除锈； 桌面为绿色，桌子结构为烤白色。 参考网址https://item.taobao.com/item.htm?id=629484575579&price=150-850&sourceType=item&sourceType=item&suid=7a6091ba-3180-414c-a53c-3ef169db6171&shareUniqueId=15736333628&ut_sk=1.YIRBRQne93MDAG8R%2FBnqFtV7_21646297_1650447773211.TaoPassword-WeiXin.1&un=f4ea8d00b5b07bd1e7c4cca5375f99dd&share_crt_v=1&un_site=0&spm=a2159r.13376460.0.0&tbSocialPopKey=shareItem&sp_tk=ZzJHVzJpQzM1TWs%3D&cpp=1&shareurl=true&short_name=h.fKqAnln&bxsign=scdiakOVHqrbBt1zB2S6Oh8DkJwtwvG6g_Npi-Oudzp6h0ld5lxmOCMqgHPMfV2ClJ6WRvJNYhbI156nPVEdJVm-zANXiHiIQ65RWTVHTV-t-Twl96QrGqWJoxqC2bC6tCx&tk=g2GW2iC35Mk&app=chrome |
| 7 | 化学试剂柜 | 柘钦实业 12加仑 pp双控锁 59*46*89cm | 空间12加仑； 长59cm，宽46cm，高89cm； pp双控锁； 防溢漏可调层板。 参考网址 https://item.taobao.com/item.htm?id=670283220586&spm=2015.23436601.0.0 |

2.保修期及供货期

    - 保修期：各类询价设备和家具原厂保修至少3年。

    - 供货期：合同签订后30日历日内安装调试完毕。

二、报价注意事项：

## 本次报价方式为密封快递报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。于2022年6月21日上午15：00前，顺丰快递至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主3#902 阮怡婷老师收 15160532352，迟到的报价无效。

## 所有设备和实验台需符合全国大学生金相技能大赛使用要求，并提供相关证明材料。

## 本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。

## 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、施工配合、开发票、保修期内服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

## 供货单位须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修和一般的故障判断等知识的培训，使我校能正确使用及维护设备，所需的费用包含在报价中。

## 报价资料中必须包含所有设备的品牌、型号规格、技术参数、设备彩图等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

## 报价金额以大写金额作为最终标准。

## 采购人有权在报价开始前公布控制价。

## 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院理工大楼指定位置。

## 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备，不保证最低价中标。

## 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。保修期有则注明，无则留空。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过2万元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。

## 受疫情影响，报价人员入校需要报备，请于2022年6月8日15点前联系阮老师进行报备（0596-6288886），未报备者无法入校。

## 本次报价有效期为三个月。

## 厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

## 2022年6月14日