厦门大学嘉庚学院采购项目询价函 
报价单位：                         （加盖公章）
采购项目：环境科学与工程学院实验教学设备采购
询价编号：JGXYXJ-2026-040
询价单位：厦门大学嘉庚学院
联系人：江老师0596-6288778，蒋老师0596- 6288526
通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区
邮箱： jiangtk@xujc.com、jiangjc@xujc.com
邮政编码：363123
1、 采购项目基本要求及数量：
	合同包一：通用基础实验室设备

	序号
	设备名称
	需求参数
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	紫外可见分光光度计
	1. 波长范围：190-1000nm；
2. 光谱带宽：4nm或2nm可选；
3. 波长准确度：±2nm；
4. 波长重复性：≤0.5nm；
5. 波长设置方式：自动；
6. 波长分辨率：0.1nm；
7. 光度准确度：±0.5%T；
8. 光度重复性：≤0.2%T；
9. 杂散光：≤0.1%T；
10. 稳定性：±0.001A/h（500nm预热后）；
11. 光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C；
12. 数据输出：USB接口；
13. 打印输出：并行口；
14. 显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD；
15. 光源：进口长寿命钨灯、氘灯；
16. 外形尺寸：420*300*160mm；
17. 配套石英和玻璃比色皿。
	3
	台
	上海元析UV-5100
北京普析 T6
上海美谱达UV-1800

	2
	溶解氧仪
	1. 溶解氧范围电子单元：(0.00～20.00)mg/L，最小分辨率0.01 mg/L，仪器示值误差±0.30mg/L(≤20.00mg/L)，响应时间≤60s(20.0℃时90%响应)，盐度补偿误差±2%；
2. 饱和度范围(0.0～200.0)%，最小分辨率0.1%，仪器示值误差±10.0%
温度范围(0.0～50.0)℃，最小分辨率0.1℃，仪器示值误差±0.3℃；
3. 4.3英寸彩色液晶触摸屏，清晰直观；
4. 具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统；支持U盘导出和导入测量方法，支持U盘导出数据和连接扫描枪；
5. 内置蓝牙，支持无线传输；
6. 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电；
7. 智能操作系统，具有方法管理，电极管理，数据管理和用户管理等功能；
8. 支持用户分级权限管理，支持密码管理；
9. 具有标定提醒和报警功能；
10. 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数；
11. 支持自动/手动温度补偿，(0.0～45.0)℃
支持自动或手动大气压补偿，(60.0～110.0)kPa，(单位可选kPa，mbar，Torr，Atm)；
12. 支持手动盐度补偿，(0.0～50.0)g/L；
13. 自动零氧标定和满度标定；
14. 具有标定提醒和报警功能；
15. 具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能；
16. 支持开机自诊断，自动关机，断电保护，背光调节和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能；
17. 符合GLP，支持数据存储(各1000套)，查阅，删除，统计，分析，传输，实现数据追溯和统计分析；
18. 支持IP65防护等级；
19. 标配主机，溶解氧电极，充电器5V，电极挂架，MicroUSB连接线，OTG转接线(MicroUSB接头)，触屏笔，防护套，腕带组装件，便携式防护箱 。
	2
	台
	上海雷磁 JPBJ-610L
哈纳HI98193
哈希HQ1130

	3
	恒温振荡摇床
	1. 转速范围：起动约40～300r/min速度显示；
2. 温控范围:5～60℃温度显示；
3. 温度精度:±0.5℃；
4. 仪表分辨率:0.1℃；
5. 振幅:20mm；
6. 加热功率:1100W；
7. 装瓶量:烧杯：50ML×35支/100ML×30支/250ML×20支/500ML×12支/1000ML×6支；
8. 网夹具:440X350mm；
9. 定时范围:0～9999min；
10. 电源:交流220V50HZ；
11. 外形尺寸:1000*600*480MM。
	3
	台
	金坛良友 SHZ-82AS（回旋）
上海一恒HZQ-211C
上海精宏LQZ-211A

	4
	水浴锅
	1. 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺；
2. 一次冲压成型不锈钢内胆，四周圆角圆弧设计，便于内胆清洗维护；
3. 顶板内侧、载物搁板都采用不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁；
4. 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠；
5. 超温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外；
6. 控温范围：RT+5～100℃；
7. 控温精度：0.1℃；
8. 温度波动度：±0.5℃；
9. 电源电压：AC220V 50HZ；
10. 工作室尺寸（mm）：500×300×150；
11. 外形尺寸（mm）：655×360×290。
	2
	台
	上海精宏 DK-500S
上海一恒BWS-27G
上海博迅SSW-600-2S

	5
	中流量大气采样器
	1. 颗粒物采样流量★（15～120）L/min（计量器具型式批准证书）、分辨率0.1L/min、准确度不超过±5% ；
2. 大气采样流量：两路(0.1～1.0）L/min，分辨率：0.01L/min，准确度：不超过±5% ，两路（10～200）mL/min，分辨率：0.01L/min，准确度：不超过±5%；
3. 流量计前温度：（-30～99）℃、分辨率0.1℃、准确度不超过±2.5℃；
4. 流量计前压力：（-45～0）kPa、分辨率0.01kPa、准确度不超过±2.5%；
5. 恒温控制（15～30）℃、分辨率0.1℃、准确度不超过±2℃；
6. 大气压（60～130）kPa、分辨率0.01kPa、准确度不超过±500Pa；
7. 数据存储：不低于9999组；
8. 主机重量：不大于 5.0kg ；
9. 内置锂电池容量：不低于15Ah；
10. 工作时间：不低于5小时（室温条件下，负载-2.5kPa 流量100L/min，未开恒温）； 
11.  配置单：
序号
名称
单位
数量
1
主机（含包装）
台
1
2
TSP/PM10/PM2.5三合一采样头
套
1
3
三脚支架
个
1
4
防倒吸干燥筒
个
4

5
挂架
个
2
6

多孔玻板吸收管
个

2

7

流量校准证书
份

1


	1
	台
	崂应海纳 2050
青岛中飞D2005
蓝合创讯LH305

	合同包二：精密分析与理化专用设备

	序号
	设备名称
	需求参数
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	电导率仪
	1. 测量范围及精度：
a) 电导率：0.000μS/cm～500 mS/cm，分辨率0.001～1自动可变，精度:±0.5%；
b) 温度: -5.0～105.0℃，分辨率0.1℃，精度:±0.2℃；
2. 具有电极智能管理功能，校准数据可存储于电极中，连接仪表后自动导入；
3. 具备自动和手动两种温度补偿模式；
4. 采用1点校准（内置空气零点），内置3 种预设标准液 (84(S/cm,1413(S/cm,12.88mS/cm)，校准时屏幕显示标准液；也可手动输入电极常数；
5. 超大液晶显示屏，主机至少能储存200个测量数据；
6. 主机和连接电极后均能到达IP67防尘防水标准；
7. 采用普通电池供电，可显示电池电量图标；
8. 配置：便携式电导仪主机1台；电导率电极 Inlab 738 IP67（0.001～500mS/cm，具备IP67防水等级）1支； 橡胶护套，电极夹，袋装标准液，腕带，电池，操作手册，校验证书等。
	2
	台
	梅特勒托利多S3-field
赛默飞Star A322
万通914

	2
	分析天平（百分之一）
	1. 最大称量值：2200g；
2. 可读性：10mg；
3. 重复性：7mg；
4. 线性误差：6mg；
5. 稳定时间：3S；
6. 秤盘外形尺寸：Ø 180mm；
7. 金属底座；
8. 内置的时间与日期标识，可确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；
9. 外部砝码校正；
10. 下称钩设计，满足客户特殊应用需求；
11. 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看；
12. 可支持最大同时连接10台天平的EasyDirect Balance数据管理软件，且PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件；
13. 内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备；
14. 制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。
	3
	台
	梅特勒托利多LA2002E/A66
赛多利斯Secura2102-1CN
瑞德威WLC2100.R2

	3
	分析天平（万分之一）
	1. 最大称量：220g；
2. 可读性：0.1mg；
3. 重复性（5%载荷下）：0.08mg；
4. 线性误差：0.06mg；
5. 灵敏度偏移（标称加载下）：0.5mg；
6. 最小称量值（USP，允差=0.10% ）：160mg；
7. 稳定时间：2S；
8. 秤盘直径：Ø 90mm；
9. 电磁力补偿（EMFC）称重传感器；
10. 自动内部校正；
11. 金属底座与PBT顶部外壳的材质，坚固耐用；
12. LCD混合触摸屏，操作简便；
13. 最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境；
14. 机身标配In use cover 保护罩，可有效避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤；
15. 密码保护功能实现权限管理，可防止意外更改天平设置；
16. 样品ID设置，可以为样品分配ID号，便于管理；
17. 通信接口： USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备；
18. 支持EasyDirect Balance数据管理软件, 可同时连接最多10台天平实现数据传输管理；
19. PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件；
20. 制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。
	1
	台
	梅特勒托利多 MA204
赛多利斯Secura224-1CN
瑞德威AS220.R2

	4
	国标法COD自动回流消解仪
	1. 能够一键启动，自动消解、消解结束自动断电、无需人员值守；
2. 独立远红外陶瓷辐射热源，耐强酸碱腐蚀、热导性好，PID控温；
3. 少于12个独立加热单元，具有三个控温区块，加热位为凹槽设计，可以使溶解器内的溶液更好地被包裹加热消解；
4. 大容量锥形消解瓶，利于滴定混匀，消解结束无需移液直接滴定，省时高效；
5. 冷凝方式：风冷、水冷双模式；
6. 回流冷凝管喇叭开口，试剂添加不外流，消解结束便于清洗；
7. 不小于七寸触摸屏幕，参数直观呈现设定，便于观察各通道运行状态；
8. 控制系统具备降温延时功能，可自由设定时间；
9. 时间控制：0-200min可调；
10. 加热功率：≥3600W；
11. 配置单：
序号
名称
单位
数量
1
DH2000主机
台
1
2
250mlCOD消解瓶
个
12
3
毛刺冷凝管
根
12
4
沸石
包
1
5
触控笔
个
1

	1
	台
	德合创睿 DH2000
乐研新仪LYXY-1010
青岛君成JC-C003


合同包一总报价：           供货期：       日历日  保修期：   年
合同包二总报价：           供货期：       日历日  保修期：   年
2、 报价注意事项：
1. 本次报价方式为现场报价，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年10月16日14：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。
2. 本项目分为两个合同包，分开评审。
3. 在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。
4. 报价文件中附报价货物的详细产品配置及彩图。
5. 保修期从验收合格之日起计算，两个合同包保修期均为至少一年。

6. 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。
7. 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

8. 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。
9. 报价金额以大写金额作为最终标准。
10. 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。
11. 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院指定位置。

12. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。
13. 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过2万元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。
14. 报价单位需于10月15日当日（14:00前）联系江老师进行入校报备，未报备者无法入校。
15. 本次报价有效期为三个月。
 厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2026年9月28日   
